## 询价单
2022.08.23上海中医药大学科研特区仪器设备询价表
请针对以下表格中需求报最低价（包含运费和安装费，并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价，请检查上次中标货物是否已确认发货。），并于 2022年08月26日15:00 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至张老师邮箱zqg362322@163.com。如有疑问，可以致电51322067咨询张老师。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 使用人 | 联系电话 | 安置地点
1 | 高效液相色谱仪 | 1260 infinity ii | 1. 工作条件 1.1实验室温度: 20－27℃ 1.2 相对湿度＜80％ 1.3 电源要求：单相交流220V，(+5% - -10%)，50-60Hz 2. 技术指标： 2.1四元梯度泵 ★2.1.1串联双柱塞泵，具有伺服控制可变冲程驱动、浮动活塞设计 2.1.2流速精密度：≤0.07%RSD 2.1.3流速准确度：≤±1% 2.1.3流速范围：0.001-10.0mL/min, 0.001mL/min 步进 2.1.4耐压：≥400bar 2.1.6 内置脱气机 2.2 自动进样器 2.2.1进样设计方式：高压、阀进样技术，使用微型计量泵控制取样体积 2.2.2进样范围：0.1-100ul，增量为0.1ul 2.2.3进样精度：<0.25 % RSD ★2.2.4样品残留：<0.004 % 2.2.5进样循环时间：≤18s ★2.2.6样品容量：≥132位*2mL Vial 2.2.7编程进样：可进行柱前衍生，柱前样品稀释，自动混合等复杂进样方式； 2.3 柱温箱 ★2.3.1温控模块数量：有独立的2个温控区域，可分别控制2根不同柱温 ★2.3.2采用半导体温控技术 2.3.3控温范围：室温下10℃-85℃ 2.3.4温度稳定性：≤±0.1℃ 2.3.5控温准确度：≤±0.5℃ 2.3.6温度精度：≤0.05℃ ★2.3.7色谱柱容量：4根300mm色谱柱 2.4 双波长紫外检测器 2.4.1 光源：氘灯 2.4.2 波长范围：190～600nm或更宽范围 ★2.4.3 采样速率：≥120Hz，单波长模式下 2.4.4 基线噪音：<± 0.25·10 -5 AU，在 230 nm 条件下（单波长检测） 2.4.5 基线漂移：<1·10 -4 AU/h，在 230 nm 条件下 2.5 馏分收集器 2.5.1 馏分收集的触发模式：不连续的馏分、持续流量、针入位和液滴设置模式 2.5.2 安全性能：漏液报警，强制排风，故障检测并提示 2.5.3 配置延迟传感器，自动测算峰检测与收集之间的时间差，准确开启收集阀门 2.6 软件 2.6.1 仪器控制原装进口色谱工作站软件，在windows 操作系统下编写和测试：支持多窗口、多任务的操作模式。参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定。 2.6.2 数据管理功能：原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立色谱峰的积分和标定：对色谱峰建立各种积分方式和积分事件 2.6.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告；用户也可编辑个性化的报告模板 ，并具有早期维护预警功能 | 安捷伦科技 | 1 |  |  | 吴也 | 15198280608 | 科技创新楼A902
供应商（盖章）：
地址：
电话：
负责人：