**上海中医药大学隔膜泵询价**

**投标须知：**

1. 各投标商在询价需求公布之日起三天内将投标书(注明对应的询价编号)交至蔡伦路1200号行政楼315李老师处，投标文件无需装订。
2. 投标文件应该包括：技术响应表、商务响应表、详细报价单（包含全部配置的美元CIF上海价格）、产品合法授权书、售后服务承诺书、投标公司三证。投标文件必须每页敲盖公章。
3. 询价原则：最低价中标。

**商务条款：**

1. \*付款方式：凭最终用户货物签收单电汇支付90%货款，凭最终用户验收合格报告电汇支付10%货款。
2. \*交货期：签订合同后90天内。
3. \*投标方应具有对外签署外贸合同的相关资质并提供境外注册证或外汇登记证等资质证明; 若投标方不具有以上资质，则需委托具有相应资质的公司签订授权书并履行相应的外贸合同。

**技术参数：**

1）最大抽速：≥2.0 m3/h

\*2）极限真空度≤7 mbar

\*3）标配气镇阀，使用气镇时的极限真空度≤12 mbar

\*4）高耐受化学腐蚀，隔膜材质PTFE涂层，进/出气阀门为FFKM橡胶、所有气体管路均为PTFE

\*5）夹层结构隔膜、泵腔盖和隔膜夹紧盘具有金属内芯，外覆ETFE和碳纤维增强材质

\*6）进气口接口：2×软管喷嘴接口 DN 8-10mm

\*7）出气口接口：软管喷嘴接口 DN 8-10mm

\*8）真空系统配备有进气口回收瓶和出气口水冷盘管冷凝器溶剂回收装置，回收瓶容积≥500ml，有外覆塑料防护膜

\*9）系统集成两个真空接口，可实现两个独立的真空应用并行操作且避免交叉污染； \*10）每个真空接口配一个手动流量控制阀，可调节有效抽速。

\*11）通过欧盟ATEX防爆认证设备分类3设备，内部环境满足ATEX: II 3G IIC T3 X标准