Genie G 超纯水系统主要技术指标

主要技术规格及要求：

1. 该系统为纯水及超纯水一体化机，以自来水为进水。包括预处理柱、预纯化柱、反渗透膜（RO）柱、EDI模块、水箱、185 nm/254 nm双波长紫外灯、超纯水柱及0.22 μm终端过滤器、超滤柱组成。

2. 系统产水水质：

2.1 纯水：

2.1.1 电阻率：5-15 ΜΩ•cm @25℃（带温度补偿）

2.1.2 总有机碳TOC：< 30 ppb

2.1.3 硅截留率：> 99.9%

2.1.4 流速：10L/hr，可24小时不间断制水

2.2 超纯水：

2.2.1 电阻率：18.2 ΜΩ•cm @25℃（带温度补偿）

2.2.2 总有机碳TOC：< 5 ppb（μg/L）

2.2.3 流速：0-2 L/min，可调节

2.2.4 颗粒(> 0.22 μm)：无粒径超过0.22 μm的颗粒

2.2.5 微生物：< 0.01 CFU/ml

2.2.6 超纯水热原含量：< 0.001 EU/ml

2.2.7 超纯水RNase含量：< 0.5 pg/ml

2.2.8 超纯水DNase含量：< 10 pg/ml

3. 主机内置EDI模块：该模块结合了电渗析与离子交换技术，模块内为混床式阴阳离子交换树脂；树脂由电流全自动再生。

4. 水质检测：

4.1 系统拥有四组电阻率检测器，电阻池灵敏常数：0.01 cm-1，温度灵敏度：±0.1℃。可在主控屏上显示（1）进水电导率和温度，（2）反渗透产水电导率和温度，（3）EDI产水电阻率值和温度，（4）超纯水电阻率值和温度。供货随机提供电阻率检验证书原件

4.2 系统内置全氧化法TOC检测仪，在线检测超纯水中的TOC，检测精度±1 ppb。

5. 内置恒流泵，产水稳定，不受环境温度影响。

6. 反渗透前后设有电导率仪及程序控制，可将前不达标产水通过三通阀自动排掉，水质稳定可靠。

7. ★水箱：配置30L液位控制水箱，锥型底部无死角设计，可使水箱内水完全排空；配有空气过滤器，降低外界对水箱内水质的污染；配置紫外消毒模块；液位精度达到1%，液位信息可在主机屏显示；配置低液位保护，可根据每天用水量来控制水箱内纯水的储存量，最大程度保证水质新鲜。

8. ★配置一套低TOC大容量纯化柱；针对用户特定需求，可选择基础型、深层过滤型、低镁型、低硼型、ICP型等6种不同配方填料的超纯化柱。

9. 取水

9.1 具有与主机分离的纯水和超纯水独立远程取水手柄，取水器可调节高度和360°旋转，适合所有的实验器皿取水。

9.2 取水手柄有触摸屏，可显示实时水质、水箱液位及维护和故障；可以触屏操作系统循环，设置调节取水速度、定量取水。

9.3 ★配置2个取水手柄（可配置10个以上）。

10. 控制系统

10.1 主机、主控屏与手柄通过无线局域网连接。主控屏为8" 触控屏，可远程监控和控制主机、手柄及附属设备（如水箱消毒模块）的运行。主机屏和手柄触屏为均为防尘防水设计，可以戴乳胶手套直接操作。

10.2 系统有中文、英文等多种语言操作系统可供选择，可显示出水关键信息包括水质、水温、RO膜截留率、系统工作状态、水箱液位、流速、消耗品寿命和警告等信息。

10.3 系统配置漏水保护器，当侦测到有泄漏时，会切断自来水进水，系统会自动待机，防止漏水进一步扩大，并发出声光报警。

10.4 纯化柱、RO柱、紫外灯、终端滤器、泵等耗材配件均带有RFID芯片，通过主机内置的读取装置识别信息，确保使用安全。

10.5 具有维修维护签名确认功能，满足数据可靠性和审计追踪的要求。

10.6 系统可记录两年以上用水量及水质资料，有USB接口，可导出详尽且不可修改的水质信息文件。

11. 可提供各类标准所需的中英文3Q认证：IQ（安装确认），OQ（操作确认），PQ（性能确认），以及GMP、GLP环境下的维护程序。

12. 生产厂家已通过ISO9001:2015体系认证。

13. 系统应提供CE及RoHS证书。

14. 系统配置要求：

| 序号 | 目录编号 | 产品描述 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RG0G010T0 | Genie G 10 主机，带 TOC 检测 | 1 |  |
| 2 | RG0P0U001 | 取水手柄，带支架 | 2 |  |
| 3 | RG0P0U012 | 取水手柄无线升级包 | 2 |  |
| 4 | RR700CP01 | Genie P Pack 预纯化柱 | 2 |  |
| 5 | RR700AC01 | Genie AC Pack预处理柱 | 2 | - |
| 6 | RR70R1001 | Genie RO Pack，12 L/H，1/pk | 2 | - |
| 7 | RR700Q301 | Genie U Pack 超纯化柱（低TOC） | 1 | - |
| 8 | RR700CL01 | Genie Cleaning Pack 清洗柱 | 1 | - |
| 9 | RAFC00124 | 氯清洗药片 | 1 | - |
| 10 | RAFFC7250 | 0.2 µm PES 终端过滤器 | 1 | - |
| 11 | RAFFB7201 | RephiBio 终端滤器，1/pk | 1 | - |
| 12 | RATK060L0 | 带无极液位及消毒模块水箱， 30L | 1 | - |
| 13 | RATANKVN7 | 水箱空气过滤器 | 1 | - |
| 14 | RAPRC0117 | 漏水保护器 | 1 | - |