设备维修比价需求单
请在2026年7月21日16：00前将加载统一社会信用代码的营业执照、盖章报价单发shutcmzcc@163.com邮箱，合同需按照甲方合同模版签订（后附合同），如有问题请咨询51322368殷老师。  
一、项目信息
项目名称：离子淌度高分辨质谱成像系统维修                        申请部门：中药研究所
维修单号：WX20260147	                                        维修预算上限（元）：90,000.00
二、关联设备
生产厂商（中文全称）： 沃特世科技（上海）有限公司               序列号：DBA037
设备名称：SYNAPT XS 飞行时间质谱系统	                           型号：SYNAPT XS
资产编号：20210615	                                        设备原值（元）：4,850,000.00
三、故障描述
故障现象：检测器电压已经3800V，信号低，无法继续使用，需要更换新配件。
四、维修要求
维修服务内容：更换飞行管带磁检测器组件MK2 ‘C配件	  质保时间（月）：  3个月     
维修场所：☑ 校内维修　□ 校外维修　　　　           是否需原厂维修：□ 是　☑ 否	
质保金比例：□ 有（     %）☑ 无                     维修时限（天）：15天  
验收标准：乙方需按照国家规定技术规范或行业通用标准进行维修，确保设备维修后能正常使用，相关指标需满足以下标准：
1，检测器电压在小于2000v。 
2，仪器分辨率大于40000@10uL/min 200pg/uL Leucine enkephalin
3，仪器灵敏度需大于5*1.0 e5@10uL/min 200pg/uL Leucine enkephalin
4，仪器质量精确度需小于1ppm。                        　　　　
付款方式：☑ 验收后一次性付款　□ 分期付款（分期情况：           ）
发票内容：□ 维修费　□ 配件材料费　☑ 两者皆有
报价单
本公司已逐项阅读并确认接受以上《设备维修比价需求单》（维修工单号WX20260147）中的全部内容。本公司承诺：可满足本项目所有需求，报价为一次性包干价，已包含人工费、材料费、运输费、安全措施费、垃圾清运费及为完成本项目所需的一切费用，发票内容与实际业务一致。以上承诺构成本合同不可分割的组成部分，如有虚假或违约，本公司愿承担全部责任。
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


               乙方名称	：                        （盖章）
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维修合同

甲方（采购人）： 
乙方（供应商）：
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，结合本项目的具体情况，双方就本项目维修服务事宜协商一致，签订本合同。
一、项目内容与报价
	设备名称
	数量
	
维修服务内容

	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	



2、 合同总价：RMB ¥        元 (大写：    )
注：本总价包含完成本次维修所需的上门费、人工费、配件费、运输费、调试费、检测费、税费及所有可能发生的其他费用，甲方不再支付任何额外费用
三、付款方式：
付款按方式       （以下两种方式任选一种）执行。
方式一：经甲方确认全部维修服务完成，收到乙方开具的发票后支付全款。
方式二：（自拟）
四、发票内容：增值税普通发票，       费（开票内容自定义，但不得超出维修或者配件的范畴）
五、维修方式：本次维修采用方式     （以下两种方式任选一种）执行。
方式一：乙方派遣服务代表至甲方的场所维修设备，乙方完成维修及调试后，应向甲方提交现场工作报告，双方共同依据本合同第7.4条约定的标准进行验收。
    方式二：送至校外维修，则本合同第十条（校外维修责任条款）自动适用，且乙方在此确认已充分知晓并同意该条款的全部内容。
6、 服务内容与期限： 【           设备名 】的【           维修模块名 】维修（包括但不限于故障诊断、配件更换、调试等），乙方需在本合同生效后【   】天内完成全部维修服务并通过甲方验收。
七、质量保证：
   7.1质量保证：自维修完成并经甲方验收合格确认之日起计算，配件质保期为【 】个月。
 7.2质量承诺：乙方承诺，维修过程中更换的所有配件，均为原厂全新合格产品或经甲方认可的同等质量产品。如配件质量不符合甲方要求或国家标准，乙方应无条件免费更换，并承担因此产生的全部费用。
  7.3保修责任：质保期内，因乙方维修质量或更换的配件本身质量缺陷导致设备无法达到本合同约定标准的，乙方应在接到甲方书面通知后【2】个工作日内响应，并在【7】个工作日内免费进行修复或更换。若因此给甲方造成其他损失的（不包括间接商业损失），乙方应予以赔偿。
   7.4 约定标准：乙方需按照国家规定技术规范或行业通用标准进行维修，确保设备维修后能达到                              。                              
八、保密条款：
甲乙双方对在履行本合同中所知悉的对方的商业秘密（包括但不限于各自提交给对方的合同、文件、资料、数据等，或其他使用对方在此行业占有利地位的信息）有保密义务。任何一方不得将对方的商业秘密披露给任何第三方或不正当使用，但经对方书面同意或按法律规定的除外。不论本合同是否变更、解除或终止，本合同保密条款将持续有效。
9、 违约责任
     9.1 乙方提供的产品或服务不符合本合同约定，经甲方书面催告后，在合理期限内仍未完成纠正或达到约定标准的，甲方有权单方解除本合同。乙方应在合同解除后返还甲方已支付的全部款项，如造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。
9.2 设备永久性损坏的赔偿责任
若因乙方的维修行为（包括但不限于操作不当、配件安装错误、检测失误等）导致设备发生永久性损坏、丧失全部或主要使用功能的，乙方应按以下方式向甲方进行赔偿：
（1） 赔偿标准：乙方应向甲方无偿提供同等规格、性能的设备或配件，或赔偿该设备同等的净值金额。
（2）赔偿责任独立：本条约定的赔偿责任，不影响甲方依据本合同其他条款追究乙方的违约责任（包括但不限于返还已付款项、支付违约金等）。
（3）残值归属：乙方支付赔偿后，损坏的设备仍归甲方所有。
10、 校外维修责任条款
10.1 风险转移：自设备在甲方场所交付乙方或乙方指定的物流方之时起，至维修后的设备运抵甲方场所并经甲方验收合格之日止，整个外修期间设备（包括其所有零部件）发生的一切毁损、灭失、性能下降、数据泄露或丢失的风险，均由乙方承担。
10.2 若设备在外修期间遗失或损坏至无法修复的程度，乙方应向甲方无偿提供同等规格、性能的设备或配件，或赔偿该设备同等的净值金额，且该赔偿不影响甲方根据本合同追究乙方其他违约责任的权利。
10.3数据保密义务：乙方对送修设备中的所有数据负有严格的保密义务。除非为完成维修所必需，否则不得复制、泄露、使用或处理任何数据。维修前，乙方应主动询问甲方是否需要备份数据；维修过程中，应采取必要措施保护数据安全。任何数据泄露或丢失，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。
十一、争议解决
11.1 本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
11.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、合同生效及其他
12.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。
12.2 本合同一式【肆】份，甲方执【叁】份，乙方执【壹】份，具有同等法律效力。
补充条例：  请填写补充条例（如质保金或其他条款），如无补充条例，填写“无”




甲方（盖章）：_________                      乙方（盖章）：_________

授权代表人（签字）：_________                授权代表人（签字）：__ _______

_______年____月____日                         _______年___月____日
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